Согласовано ООО ПФ «Ливам» 21.01.2016 г.

Памятка

по подключению водосборниковпр-ва ЛИВАМ к аквадистилляторам ДЭ-М.

Для моделей водосборников: С-30, С-60, С-100, С-180, С-240, С-300, С-500,

изготовленных до января 2016 года.

Для возможности работы аквадистилляторов электрических ДЭ–М совместно с водосборниками С-30, С-60, С-100, С-180, С-240, С-300, С-500 (производство ЛИВАМ) необходимо произвести ряд  доработок.

Водосборники модели «С» имеют следующую схему контроля уровня:

Дистилляторы модели «ДЭ-М» в цепи управления используют напряжение равное 220 В. Поэтому необходимо дополнительно собрать схему согласования между водосборником и аквадистиллятором.

Необходимая комплектация для сборки схемы согласования:

- Разъем РРМ78/3 для РЭК78/3 модульный IEK, артикул RRP20D-RRM-3;

- Реле РЭК78/3 5 А 12 В DC IEK, артикул RRP20-3-05-012D;

- DR-15-12, Блок питания, 12В, 1.25А,15Вт  (производитель MEANWELL);

- Диод 1N4001;

- Бокс КМПн 2/ 4 для наружной установки. Типоразмер: 1 ряд, 4модулей  ИЭКMKP42-N-04-30-12 ;

- Клеммная колодка. 1 шт.

- Провода. НВМ 0.75 для монтажа в боксе и ПВС 3х0.75  для подключения бокса к дистиллятору и водосборнику,  ПВ3 4 мм2  (или ПуГВ) желто зелёный для заземления.

- Сальники или кабельные вводы, например, PGB9-09G. 2-3 шт. Количество зависит от условий монтажа.

Монтаж схемы согласования

- В аквадистилляторе  необходимо разорвать цепь управления контактором и вывести из шкафа управления 3 провода (смотрим рисунки ):

Рисунок 1

Рисунок 2

На рисунках последовательно показано какую цепь разорвать и откуда берутся соответствующие цепи.  «Выводить» цепи проводом ПВС 3х0.75.

- Собираем схему согласования в соответствии с рисунком 3:

Рисунок 3

- Берем бокс, устанавливаем комплектующие на ДИН рейку.  Соединяем проводами в соответствии с рисунком 3. (НВМ 0.75). Монтируем бокс.Подключаем водосборник к схеме соблюдая полярность. Если нет проводов в комплекте с водосборником, то его (водосборник)  можно подключить проводом ПВС 2х0.75 (3х0.75) .   Этот провод из соображений  механической прочности.

- В боксе заземлить ДИН рейку и блок питания (если его конструкцией предусмотрено заземление) проводом ПВ3 4 мм2 (или 2.5 мм2 при наличии механической защиты, например, при прокладке в гофре) на шину РЕ в щите дистиллятора. Сечение в соответствии с ПУЭ 1.7.127.

Принцип функционирования:

При включении системы и отсутствии воды в водосборнике датчик водосборника замкнёт цепь питания реле К1.1.  Реле замкнёт цепь управления контактора дистиллятора К1.2.  Если остальные условия работы выполнены (есть вода у дистиллятора), то начнётся процесс наполнения водосборника.

По наполнению водосборника реле К1 разомкнет цепь управления контактора дистиллятора.  Дистиллятор остановится и система перейдёт в дежурный режим.